## Sheet1
院内议价小额项目 （本采购需求中提出的技术方案、参数要求、品牌等仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优或者性能实质上不于的技术方案、参数配置或者品牌。投标人可自主决定所投项目，但应注明具体包别。）
包别 | 项目名称 | 单价（元） | 数量 | 总预算（元） | 项目联系人/电话 | 备注
1 | 鼻内窥镜 | 3000 | 30℃的6个，0℃的4个 | 30000 | 耳鼻喉科邹主任 18909611772 | 基本参数：1.内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管； 2.窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥； 3.采用柱状透镜专利技术，图像清晰，视场明亮； 4.带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损； 5.窥镜可承受低温等离子消毒灭菌。 6.手术器械采用进口不锈钢板材整体加工，防腐性能好，表面无镀层装饰。 技术参数： 视向角：0°：镜体外径：2.7mm 2根 镜体长度：175mm 4mm 2根 镜体长度：175mm 视向角：30° 4mm 6根 镜体长度：175mm 照明镜体光效ILeR：0.7/0.7/0.39 综合镜体光效SLeR：0.4/0.4/0.24 角分辨力：3.0 C/（°）/3.5 C/（°）/4.5 C/（°） 有效光度率：4400（cd/m2/lm）/2300（cd/m2/lm）/1500（cd/m2/lm） 有效景深：1mm-50mm 目镜罩外径：32mm 光缆接头外径：10mm 光缆：配有转换接头可与WOLF、STORZ光源连接 光缆接头可与STORZ、OLYMPUS 、WOLF、ACMI光缆连接 与医用电气设备互连使用的安全要求全项符合GB9706.1和GB9706.19的要求。 其他要求：自验收之日起质保期至少24个月
3 | 国产多普勒胎心仪 | 2000 | 2 | 4000 | 产科李主任 18056100535 | 基本参数：1、液晶屏显示 2、探头超声频率≥2.5MHZ 灵敏度：距探头表面200mm处≥90db,输出超声功率<10mw 3、胎心率值显示误差 50次/分--230次/分范围内误差±1次/分 4、充电电池，可连续工作时间≥8小时 其他要求：自验收之日起质保期至少12个月