## Sheet1
院内议价小额项目 （本采购需求中提出的技术方案、参数要求、品牌等仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优或者性能实质上不于的技术方案、参数配置或者品牌。投标人可自主决定所投项目，但应注明具体包别。）
包别 | 项目名称 | 单价（元） | 数量 | 总预算（元） | 项目联系人/电话 | 备注
1 | 鼻内窥镜 | 3000 | 30℃的6个，0℃的4个 | 30000 | 耳鼻喉科邹主任 18909611772 | 基本参数：1.内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管； 2.窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥； 3.采用柱状透镜专利技术，图像清晰，视场明亮； 4.带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损； 5.窥镜可承受低温等离子消毒灭菌。 6.手术器械采用进口不锈钢板材整体加工，防腐性能好，表面无镀层装饰。 技术参数： 视向角：0°：镜体外径：2.7mm 2根 镜体长度：175mm 4mm 2根 镜体长度：175mm 视向角：30° 4mm 6根 镜体长度：175mm 照明镜体光效ILeR：0.7/0.7/0.39 综合镜体光效SLeR：0.4/0.4/0.24 角分辨力：3.0 C/（°）/3.5 C/（°）/4.5 C/（°） 有效光度率：4400（cd/m2/lm）/2300（cd/m2/lm）/1500（cd/m2/lm） 有效景深：1mm-50mm 目镜罩外径：32mm 光缆接头外径：10mm 光缆：配有转换接头可与WOLF、STORZ光源连接 光缆接头可与STORZ、OLYMPUS 、WOLF、ACMI光缆连接 与医用电气设备互连使用的安全要求全项符合GB9706.1和GB9706.19的要求。 其他要求：自验收之日起质保期至少24个月
2 | 国产指脉搏血氧仪（新生儿用） | 1100 | 2 | 2200 | 产科李主任 18056100535 | 基本参数：1、SPO2 测量范围35%--100% 分辨率1% 2、PR 测量范围25--250bpm 分辨率1bpm 3、配置新生儿专用包裹式血氧探头 4、LED液晶显示屏 5、系统菜单可设置报警上下限，具有数据储存功能，可回顾查看历史数据 6、配置可充电锂电池 其他要求：自验收之日起质保期至少12个月
3 | 国产多普勒胎心仪 | 2000 | 2 | 4000 | 产科李主任 18056100535 | 基本参数：1、液晶屏显示 2、探头超声频率≥2.5MHZ 灵敏度：距探头表面200mm处≥90db,输出超声功率<10mw 3、胎心率值显示误差 50次/分--230次/分范围内误差±1次/分 4、充电电池，可连续工作时间≥8小时 其他要求：自验收之日起质保期至少12个月
4 | 经皮黄疸仪 | 15000 | 1 | 15000 | 儿科许主任：18909610853 | 基本参数：3.0彩色触摸屏；可同时显示三个患儿平均后数值，且同步存储多患儿信息可实现多患者数据管理；氙闪光灯；最大显示值：≥25.0 mg/dL (425μmol/L)；.准确度：± 1.5 mg/dL （±25.5μmol/L）；.重复性：≤3%； 平均测量功能：可设置1～5次平均测量方式，自动平算。 其他要求：自验收之日起质保期至少12个月
5 | 移动立式手术无影灯（LED光源） | 20000 | 1 | 20000 | 烧伤整形科：13856125877 | 基本参数：1.型号：LED-700型 2.LED灯泡数量：80个 3.照度（Lux）：40000—180000 4.色温（K）：3500—5000K可调 5.光斑直径（mm）：150-350 6.调光系统：无极调光系统 7.照明深度（mm）：≥1200 8.最低/最佳安装高度：2.4米/2.8米 其他要求：自验收之日起质保期至少12个月