采购项目需求与实施计划调查表

| 项目申请科室 | 消化内科 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 一次性胰胆成像导管 |  |  |  |  |
| 单价（元） | 6600 | 数量（期限） | 5 | 总预算（元） | 33000 |
| - 一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）： 省立医院：6800元，弋矶山医院：6800元，安庆市立医院：6900元，附发票复印件 二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）： （1）影像处理系统：电子数字成像处理系统。 ★（2）可适配11Fr、9Fr等≥10种规格一次性使用成像导管。 （3）具备图像显示放大/缩小功能，调节档位数≥3档。 （4）具备图像冻结/解除冻结模式。 ★（5）具备图像显示边框调节模式，可调节≥6种模式。 ★（6）具备手动调节白平衡功能，图像显示偏色时能够一键校准。 （7）输出光源：LED光源，光源具备独立开关。 （8）可调节光亮强度，调节档位数≥5档。 ★（9）具备图像自动增益、自动曝光功能。 ★（10）具备便捷操作，可不受手术室场地限制，主机重量≤6kg。 （11）视频输出格式≥2种，至少要求具备：DVI和CVBS格式。 （12）支持软件升级。 （13）具备中国标准要求的PAL制式。 2、成像导管技术参数要求： ★（1）产品注册证适用范围包含胰胆系统和阑尾腔。 （2）导管可固定在十二指肠镜、结肠镜上实现单人操作，具有可快速拆卸悬挂组件。 ★（3）有效工作直径规格≥2种，外径≤9Fr(3.0mm),工作通道直径≥1.2mm；外径≤11Fr（3.7mm),工作通道直径≥2.0mm。 ★（4）导管工作长度≥2190mm。 （5）对进液的防护程度：前端摄像头IPX7，其他IPX0。 （6）具备一体式吸引控制阀。 （7）导管前端可调节方向≥4向，手柄旋钮≥2个；旋钮带锁定功能，转向锁结构为拨杆式，支持全开、半锁、锁定模式，方便单手操作。 （8）导管前端可弯曲角度≥45°。 （9）具备独立注水通道。 （10）可实现注水和负压吸引同时进行。 （11）视野角度≥120°。 （12）视向角：0°(直视)。 ★（13）具备独有玻璃光纤照明系统，支持后置LED光源的大量光纤均匀排布，镜头配套光源点≥3个，提供均匀和充足的照明，清晰照亮解剖结构。 三、采购实施计划（包括供应商资格条件、项目实施要求、验收付款条件等）： 四、其他要求： 论证人员签名（不少于三人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |