输液泵技术参数

- 整机使用期限≥10年

- 输液泵通过NMPA三类注册证

- 支持输血功能，可升级肠内营养液输液功能，（提供证明文件）

- 输液精度≤±5%

- 速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h

- 快进流速范围：0.1-2000ml/h

- 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 多种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式

- 支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

- ≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

- 支持药物库，可储存5000种药物信息。

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 压力报警阈值至少15档可调，最低可设置150mmHg

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

- 具备气泡报警功能，支持最小50μL的单个气泡报警

- 信息储存：可存储5000条的历史记录

- 电池工作时间≥5小时@25ml/h

- 防异物及进液等级IP44