设备采购专家意见书

（参数论证）

| 论证设备 | 呼出气一氧化氮检测仪（2台） |  | 进口/国产 |  | 国产 | 预算 |  | 4万 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件：拟购置设备主要功能要求或技术参数（仅供参考） 招标参数 1、预期用途：呼气检测模块用于检测人体呼出气中的一氧化氮浓度。 2. 测量方式组成：在线测量、离线测量、潮气测量；测定参数：FeNO、CaNO、FnNO、离线、潮气。 3 检测原理：电化学检测原理；传感器类型：电化学传感器；传感器原理：电解质电池原理。 4. 测定范围：0-3800ppb。 ★5. CaNO分辨率：0.1ppb（提供技术白皮书）。 ★6. 示值误差（提供技术白皮书）。 当测量值<60ppb时，示值误差≤±3ppb； 当测量值≥60ppb时，示值误差≤±5%。 - 测量结果重复性：测量结果重复性≤5%； - 稳定性：2小时内浓度变化率在±5%内。 - 呼气流速：50ml/s±10%、200ml/s±10%、10ml/s。 - 呼气时间：10 秒（成人模式）、6 秒（儿童模式）、或其他时间客户自选；检测时间：≤60秒。 - 技术标准：遵从2005 年ATS/ERS 关于FeNO 分析仪器的技术要求。 12.采用分离式双向阀气道设计，无公用气道回路;双通道有效提高测量人体呼出的一氧化氮浓度的精度，优于单向阀气道。无交叉感染风险。 13. 自动恒定呼气流量：设备内置恒流控制系统，在0.5kPa以上任意变化的呼气压力下，均可保证患者呼出流量保持稳定在50ml/s±10%或200ml/s±10%，患者无需刻意控制，有效提高检测成功率。 14. 质量控制功能：当测定过程中出现呼气压力过低或过高、吸气超时、呼气超时等错误操作时，系统主机可自动停止测定并提示错误信息。 15. 训练模式：患者可通过训练模式进行呼气训练，有效保证患者正式测量时的成功率。 16. 智能温湿度控制：设备内部具有自动温湿度调节机制，可保证在5-40oC，20-80%RH环境下，设备测量结果的准确及稳定性。 17. 工作条件：环境温度：5℃～40℃； 相对湿度：20％-80％； 大气压力：700hPa～1060hPa。 18. 存储环境：环境温度：-20℃～55℃； 相对湿度：20％-80％； 大气压力：700hPa～1060hPa。 ★19. 防冷凝设计：设备内部具有防冷凝设计，在连续使用过程中不会出现凝水导致的设备异常现象。 20. 网络连接：内置WIFI网络模块，随时随地通过网络连接自动同步设备数据，配备云端系统，可随时查看分析检测结果，并可从年龄、性别、症状、用药情况等多维度进行智能分析，方便医生进行患者管理以及临床研究的开展。 21. 配置电脑端软件，支持报告单、医院logo、问卷调查定制化设计。 22. 外接打印机打印：通过扩展USB接口连接打印机，设备即可打印检测结果A4报告。 23. 适配器供电：适配器供电，即插即用。 24. 具备航空接口和USB两种，便于临床使用。 25. 提手便携：设备包含便携式提手，一体性好，移动及携带非常方便。 ★26. 可提供两份以上在三级医院进行的与国际认可品牌的临床一致性研究报告。 ★27.设备使用年限内，厂家永久提供免费换新手柄。 28.过滤器咬嘴可与我院耶格肺功能仪通用。 中标后，装机试用一个月，达到科室使用需求，再进行验收。 质保24个月 论证意见（重点关注关键参数是否满足竞争性、其他参数的合理合规性以及相应预算的合理性）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 单位 |  | 职称或职务 |  |  | 联系电话 |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |