婴儿辐射保暖台招标参数
1、具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；
2、设置温度与皮肤温度分屏显示；

3、独立的超温保护系统；
4、辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；

5、婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸（提供使用说明书证明材料）
6、产品具有自检功能，多种故障报警提示，故障报警：超温、偏差、传感器、断电、设置、检查、系统等
7、婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

8、具有数据储存功能，具有APGAR评分计时功能，具有RS-232接口。
9、工作电源：AC220V/ 50HZ，输入功率：≤700VA（提供使用说明书证明材料）
10、控温方式：预热、手控、肤温三种控制 ，
★11、肤温显示范围：5℃~65℃

★12、皮肤温度传感器精度：±0.2℃以内

13、辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动

14、APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声提示

★15、婴儿床四周的有机玻璃档板具有输液管路六通道（需提供实物图证明材料）
16、为确保产品的售后服务，具有上岗证的工程师不低于五位。

17、 免费质保至少≥1年，并提供产品质量保证承诺书。
