采购项目需求与实施计划调查表
	项目申请科室
	心血管内科一病区

	项目名称
	医用全自动电子血压计

	单价（元）
	21600
	数量（期限）
	1
	总预算（元）
	21600

	一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）：
依据我院采购历史价格，结合咨询周边医院购买价格确定。
二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）：
1.测量原理 示波法
2、显示       LED数字显示
3、测量位置 双臂

4、手臂周长    17～42cm以上
5、压力显示范围 0～299mmHg，压力单位 mmHg和Kpa 两种模式互选
6、测量范围   血压：40～260mmHg；      脉率： 40～180拍/min
7、压力监测：半导体压力传感器
8、加压：压力泵自动加压方式，减压：电磁控制阀 自动减压系统
9、超压保护，压力超过300mmHg时,急速排气保护。 急速排气时间不大于10秒。
10、测量精度：压力显示精度： ±3mmHg ( ±0.4KPa ) ；脉搏测量精度： ±2%
11、肘部位置传感器   电子肘部位置传感器，并有指示灯提示手臂放置位置是否正确，并能打印显示“ 手臂位置正确 ”。
12、臂筒角度调节  自动上下浮动式臂筒（臂筒可根 据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度）
13、打印装置   全中文热敏打印、多种打印模式可 选并可打印显示干扰波形图
14、抗菌设计对应    外壳：抗菌树脂    袖带：抗 菌布套
15、电击防护型式  Class II   B类设备
16、语音功能    测量过程提示、测量结果播报
17、用户教育    根据测量结果，打印显示教育信息
18、通信数据输出   RS-232标准接口，连接电脑同 步管理

19、外形尺寸\重量：宽460mm×高270mm × 厚370mm （不包含搁手板）\  约5.5KG
20、专用桌椅 配备专用测量桌、椅。

22、标准附件： 操作指南卡1个，抗菌血压袖套2条，3.电源线1根，使用说明书1本。

三、采购实施计划（包括供应商资格条件、项目实施要求、验收付款条件等）：
无
四、其他要求：
无
论证人员签名（不少于三人）：
                                                     2026   年   3 月  25  日




 8 / 9

