关于购置耳鼻咽喉头颈外科设备

的调研公告

根据我院科室开展业务的需要，近期拟购置耳鼻咽喉头颈外科动态频闪喉镜（1套）、耳鼻咽喉头颈外科电子鼻咽喉镜设备采购（1套）、耳鼻咽喉头颈外科4K内窥镜设备（1套），现进行市场调研，欢迎经营资质及所经营产品符合条件的供应商前来报名参与。

一、采购需求

（一）动态频闪喉镜采购需求（1套）：

动态频闪喉镜配置需求包括3D&4K主机一台，4K摄像头一个（能接耳、鼻、喉内窥镜），医用LED光源一台，导光束一根，电子鼻咽喉镜二根（需检查镜和治疗镜），嗓音分析软件一套，高清图文工作站一套；监视器一台，专用台车一台；整套设备支持动态喉镜检查,并且软式电子鼻咽喉镜及硬管喉镜均支持动态频闪喉镜检查:频闪喉镜可以发现更早期的声带癌和更细微的病变，有助于临床和科研工作。

快门频闪，频闪可切换至普通电子鼻咽喉镜模式，图像清晰稳定，画面不闪烁，不变暗。检查时监视器不仅显示检查图像，而且在图像上同步显示基频及响度。

（二）电子鼻咽喉镜设备采购需求（1套）

本次拟采购高性能高清电子鼻咽喉镜系统1套，含高清摄像系统主机1台、检查型电子镜3根、治疗型电子镜3根，满足耳鼻喉科临床诊断、精细检查等基础及常规诊疗需求，具体配置与性能要求如下：

1、高清摄像主机

- 集光源、图像处理、信号输出于一体，具备高分辨率与高色彩还原度，支持高清画质输出，色彩还原真实，具备白光、窄带成像（NBI）观察模式。

- 采用LED冷光源，带自动调光、防雾功能，支持图像旋转等基础操作。

- 标配高清输出接口，可连接医用监视器、图文工作站，内置存储模块支持高清图像/视频的存储与回放。

- 操作便捷，适配门诊、内镜室、手术室等多诊疗场景。

2、检查型电子镜

- 检查型电子鼻咽喉镜，直视0°视野，视场角≥90°，满足成人鼻咽喉部常规检查与基础治疗需求。

- 支持NBI窄带成像，防水等级符合医用标准，可配合主机完成高清成像与病变筛查。

- 优选直径≤5.0mm的超细柔性镜体，配合前端多向弯曲功能，可抵达鼻腔、鼻咽部及咽喉深部等隐蔽区域，降低操作难度。

3、治疗型电子镜

- 治疗型电子鼻咽喉镜，四向灵活操控，支持NBI窄带成像，高清无失真成像，满足临床精细观察需求。

- 插入部柔性设计，配备标准器械通道，兼容活检钳、异物钳等常用诊疗器械。

- 防水等级符合医用标准，可与高清主机无缝适配、即插即用。

- 优选直径≤5.0mm的超细柔性镜体，配合前端多向弯曲功能，可抵达鼻腔、鼻咽部及咽喉深部等隐蔽区域，降低操作难度。

4、整体通用要求

- 电子镜与主机100%兼容，整套设备操作便捷，适配临床常规诊疗流程。

- 配备全套基础配件，含专用台车、测漏器等，满足设备日常使用与维护。

- 厂家提供设备操作、维护基础培训，保障设备正常投入临床使用，提供常规售后维保服务。

（三）耳鼻咽喉头颈外科4K内窥镜设备需求（共1套）

4K超高清手术用内窥镜设备一套。由1套4K摄像主机、1个摄像头、1套LED冷光源、1台全高清监视器组成。器械配置方面，配备鼻、喉专科器械共3套，另外需根据科室要求搭配足够门诊、手术室轮转使用的、不同角度的内窥镜镜头若干根。摄像系统主机系统主机采用先进的模块化架构设计，可热插拔的标准化组件，可实现未来新技术的升级与功能扩展，应支持原生4K超高清信号输出，其图像输出分辨率不低于3840x2160像素，并采用逐行扫描方式，以保持动态图像的清晰度；具有自动补光及图像优化功能，让术者更清晰的判断病变情况；主机应配备不少于四个USB接口，用于连接外部数据存储与输出设备，所有USB接口应支持高速数据传输，并至少包含两个高标准的接口，以确保大容量图像与视频文件的快速读写；主机需集成专用的图像采集与刻录系统，能实时、无损地采集并存储由内窥镜摄像头产生的原生4K(3840x2160)手术动态视频及静态图像，利于主刀医生专业化、场景化的向学员，团队、其他医务工作者讲解手术过程及操作手法。

- 上述三套设备的通用要求

- 提供所投产品品牌、医疗器械注册证名称、型号、报价。

- 提供所投产品技术先进性说明，包括市场占有率、核心技术优势等。

- 遵循“临床适配、性能可靠、性价比最优”的原则

- 全部设备质保期5年，能够接入我院信息化系统（如需）。

二、 报名单位资质资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明，若分支机构参与的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书)；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供声明函，格式自拟）；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供声明函，格式自拟)；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）；

5.参与报价的（供应商）企业前三年内在生产或经营活动中无违规违法等不良记录，并符合《中华人民共和国政府采购法》的第二十二条规定，对在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体及当事人名单、政府采购严重违法、认定为失信行为记录名单等的供应商（企业），不得参与本次报价。参与（供应商）企业需提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询供应商记录的截图。具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一（或多证合一）的营业执照，并具有相应资质。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（企业），不得同时参与本项目。（提供书面声明，格式自拟）。

7.本项目不接受联合体报价，不允许进行转包和分包。（如发现提供虚假材料者，取消其参加报价资格）

8.本项目的特定资格要求：投标产品依法应纳入医疗器械管理时，须满足以下条件：

（1）投标人为制造商的，应具有有效的医疗器械生产许可证（适用第三类和第二类医疗器械，进口产品除外）。

（2）投标人为非制造商的，应具有有效的医疗器械经营许可证（适用第三类医疗器械）。

（3）拟投标产品须具有有效的医疗器械注册证（适用第二类和第三类医疗器械）。

（4）投标产品纳入备案管理时，须在投标文件中提供备案证明材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料），若未按规定提供将依法追究其责任。

三、报名材料

（一）报名材料内容要求

1.报价单、技术参数（格式参考附件，可响应单台或多台设备）；

2.有效的“营业执照（三证合一）”副本复印件；

3.法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时）；

4.法定代表人授权委托书（需有法定代表人签字或盖章）；

5.“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询无违法失信行为记录截图；

6.生产厂家和供应商相关证件、信用证明、产品彩页等相关材料；

供应商（企业）按要求填写《淮北市人民医院市场调研报价表》；如需要耗材，并将耗材相关材料（主要包括耗材价格，是否通用等信息）一起报送，格式自拟。注：报价单和技术参数与其他材料分开报送，材料内容缺一不可，报名材料需按内容要求的顺序排序。

（二）上述材料均需加盖企业或单位公章，并以PDF形式报送。

四、报名时间和方式

（一）报名时间：2026年4月9日至2026年4月20日，逾期不予受理。

（二）报名方式：投递邮件报名，将报名材料按规定时间发送至医学装备科邮箱hany0225@qq.com，并注明供应商名称、联系人及联系电话。

五、注意事项

（一）本项目不接受现场报名，有疑问请于正常上班时间咨询淮北市人民医院医学装备科，联系电话：18056116185，陈老师。

（二）请按规定时间报送，逾期无效。逾期送达或未按要求递交的报价文件，将予以拒收。

（三）报价含税收等一切费用。

（四）本次市场调研仅作参考。

六、评审要求

参与报名的供应商（企业）根据医院的时间地点安排（另行通知）进行现场演示，医院组织专家对各供应商（企业）所提交的文件进行评审，调研结束后文件由医院保留，不再退回各报名的供应商（企业）。

附件：淮北市人民医院市场调研报价表

淮北市人民医院

2026年4月7日