采购项目需求与实施计划调查表
	项目申请科室
	肿瘤内科一病区

	项目名称
	输液泵（单泵）

	单价（元）
	1800
	数量（期限）
	1台
	总预算（元）
	1800

	一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）：
依据我院采购历史价格，结合咨询周边医院购买价格确定。

二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）：

整机使用期限≥10年

输液泵通过NMPA三类注册证

支持输血功能，可升级肠内营养液输液功能，（提供证明文件）
输液精度≤±5%

速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h

快进流速范围：0.1-2000ml/h

可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

多种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式

支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

支持药物库，可储存5000种药物信息。

在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

压力报警阈值至少15档可调，最低可设置150mmHg

具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

具备气泡报警功能，支持最小50μL的单个气泡报警

信息储存：可存储5000条的历史记录

电池工作时间≥5小时@25ml/h

防异物及进液等级IP44

三、采购实施计划（包括供应商资格条件、项目实施要求、验收付款条件等）：
四、其他要求：

论证人员签名（不少于三人）：
王先珍  杜文凯  刘玉哲
                                                     2026年  4月27  日




 1 / 2

