采购项目需求与实施计划调查表
	项目申请科室
	麻醉手术部

	项目名称
	软性喉镜

	单价（元）
	45000
	数量（期限）
	1台
	总预算（元）
	45000

	一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）：
咨询淮北矿工总医院及宿州市立医院价格，结合其他同级别地市级医院。
二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）：

1. 影像式呼吸系统插管工具，透过LED数字镜头提供高画质数字、实时的插管影像过程，为术中和急救时提供更好的视野；
2. ★软性喉镜由头端部、弯曲部、插入部、操作部及连接线组成，含有工作通道,内置LED光源。插入部的材质应具有生物相容性，表面光滑且无毒无刺激，适应浸泡、等离子消毒；
3. 可单手调节角度，画面无死角；
4. ★具备拍照、录像功能；
5. ★屏幕接≥12寸屏幕，工作外径3.8mm，允差±0.5，工作长度600mm，允差±50，工作通道1.4mm，允差±0.3，视场角≥90°，景深5mm～65mm，弯曲部上大于等于180°，下大于等于180°。LED灯为白光，色温≥2300K；
6. 产品安全特征，按防电击的程度分类为BF型应用部分。按对进液的防护程度分类为手柄与插入管为IPX7，其余部分IPX0。按在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气体情况下使用时的安全程度分类为非AP/APG型。
三、采购实施计划（包括供应商资格条件、项目实施要求、验收付款条件等）：无特殊
四、其他要求：无
论证人员签名（不少于三人）：
                                                     2026年5月13日




 1 / 1

