采购项目需求与实施计划调查表
	项目申请科室
	心血管内科一病区

	项目名称
	超声治疗仪

	单价（元）
	20000
	数量（期限）
	2台
	总预算（元）
	40000


1、心血管疾病：冠心病、心绞痛、急性心肌梗死发作稳定期、心律失常、心慌、胸闷等相关疾病的患者。

2、服用大剂量抗心绞痛药物无效者，pcl或CABG术后仍反复发作心绞痛患者。

3、慢性心功能不全康复。

	4、高脂血症：对血脂高、血粘稠、冠状动脉粥样硬化、脂肪肝有确切疗效。
二、技术参数：
1、超声强度调节：Ai智能自动调节
▲2、治疗体位：可穿戴，坐、卧、行走状态均可治疗
3、环境温度：5℃～40℃
4、内部电池供电
▲5、治疗头有效辐射面积：7.5cm2±30%（内含三个超声发射晶片）
6、波束不均匀系数Rbn：不大于8
7、波束类型：准直型
8、波束最大声强：0.8W/cm2±30%
9、超声工作频率：1.0MHz±10%
10、超声调制脉冲重复频率：62.5Hz
▲11、额定输出有效声强：0.1W/cm2±20%
★12、安全分类：Ⅱ类；安全标准：CF型
▲13、治疗头防水：IPX7（防水深度，治疗头辐射面往上10mm）
▲14、机身防水：IPXO
15、每一种调制设置的调制波形：脉冲波
16、设置状态下，脉冲持续时间1ms
17、脉冲重复周期16ms
18、占空比1:16
19、时间最大输出功率与输出功率的比值16
★20、具备医疗器械注册证（二类）
三、采购实施计划（包括供应商资格条件、项目实施要求、验收付款条件等）：
1、所投产品使用年限（投标人自报）
2、质保期5年（如质保期超过所投产品使用年限，则质保期=所投产品使用年限）
3、本次采购产品为国产，所投产品的生产日期距离到货之日，不得超过半年。
四、其他要求：无
论证人员签名（不少于三人）：
                                                     2026年5月9日




 2 / 2

