采购项目需求与实施计划调查表
	项目申请科室
	医学检验科

	项目名称
	显微镜采购

	单价（元）
	24500
	数量（期限）
	2台
	总预算（元）
	49000

	一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）：根据医疗设备采购信息，本预算定位子啊教学级和科研级之间，配置要求合理。参考亳州近期显微镜采购项目单台预算在6.5万元，本项目配置需求与单价较低，符合常规检验科室基础设备定位。
二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）：

1、适用场景： 血液、骨髓、体液、粪便等常规细胞形态学观察，微生物涂片检查。

2、★光学系统:无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm。

3、目镜:10X宽视野，视场数（FN）≥20mm。

4、★物镜:平场消色差：4X、10X、40X、100X（油镜）数值孔径（N.A.）≥1.25   (标配 )。

5、观察筒:三目观察筒，瞳距调节范围48-75mm，30°倾角（三目）。

6、▲载物台:钢丝传动机械载物台，移动范围≥76mm x 52mm  (防损设计)。

7、▲照明:LED光源，寿命≥5万小时。  

8、▲调焦:微调精度≤2.5μm，带粗调限位装置 。
9、防霉/抗菌:镜体需做抗菌处理，光学元件防霉  | 标配 |。
招标参数中：“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。“▲”号条款为重要技术参数，若有“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但调整后的设备整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。
三、采购实施计划（包括供应商资格条件、项目实施要求、验收付款条件等）：
1、质保期  3  年（如质保期要求超过所投设备使用年限，则质保期=所投设备使用年限）。
2、所投设备使用年限为   10 年（投标人自报）。
3、备用机（□要求提供、□不要求提供）。

4、本次采购为国产设备，所投设备的生产日期距离到货之日，不得超过  5年   。
5、其他按常规医疗设备采购项目实施。

四、其他要求：
论证人员签名（不少于三人）：
                                                           年    月    日
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