采购项目需求与实施计划调查表
	项目申请科室
	妇产科

	项目名称
	电动子宫切除器及配套手术器械

	单价（元）
	31000
	数量（期限）
	1套
	总预算（元）
	31000

	一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）：咨询供应商及市场调查。
二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）：

1电动子宫切除器

1.1显示窗口清晰、无污损.

1.2功能键操作灵活。

1.3信息输入、输出装置安装牢固。

▲1.4可调节手持电机的转速，转速：包含80-220rpm；实际转速与示值允差：±10%。

1.5正切、反切转向调节方便。

2手持电机

2.1开关开闭灵活。

2.2旋切刀管定位方便，夹持力不小于30N。

2.3正常工作时噪音不大于60dB（A）。

2.4空载时转矩不小于10N.cm，下降不超过20%。

▲2.5工作时，旋切刀管距头端6mm处，径向跳动量≤2mm。

▲3旋切刀管

3.1刀管头部经热处理，硬度：≥380HV0.2 ~550HV0.2。

3.2阴式刀管的内芯与外管配合良好，间隙不大于0.5mm。

3.3能顺利进出相应的穿刺器，无卡滞现象。

4子宫抓钳

4.1钳头经热处理，硬度≥420HV0.2 ~650HV0.2，钳头两片之间硬度差不得大于100HV0.2。

4.2钳齿清晰、完整，无缺齿、断齿现象。

4.3钳头张开、闭合灵活、定位锁止牢固，夹持力不得小于30N。

4.4能顺利进出相应的旋切刀管，无卡滞现象。

4.5钳头最大张开度不得小于40°。

5宫颈钳

5.1开闭灵活，无卡滞现象。

5.2定位锁止牢固。

6举宫器

6.1举宫调节器活动自如，定位方便、牢固。

6.2宫颈钳挂架活动自如，悬挂操作方便。

6.3注水管应通畅，水阀开闭调节灵活。

7 肌瘤钻

7.1钻头应尖锐。

7.2应能承受30N的拉力。

8子宫穿刺针

8.1针头应尖锐。

8.2针管应通畅。

9量棒

9.1刻度应清晰。

9.2头部应光滑。

10引导棒

10.1头部应圆润。

10.2能顺利进出扩张器，无卡滞现象。

11剥离器

11.1头部应光滑，无锋利、毛刺现象。

12扩张器

12.1与穿刺套管配合良好。

12.2扩张管应通畅。

13转换器

13.1与穿刺套管应配合良好。

13.2转换管应通畅。

14穿刺套管

14.1密封性能良好。

15推结器

15.1头部应圆润。

15.2缝合线应能顺利进出头部小孔。

16器械表面应光滑、无明显的碰伤、划痕、裂痕和砂眼。

17器械联结部位应牢固，焊缝应平整，无堆焊、虚焊和脱焊现象。

18器械表面粗糙度：进入人体腔内或与人体紧密接触部位Ra≤0.4μm，其余部位Ra≤1.6μm。

19 器械具有良好的耐腐蚀性能，应能满足YY/T0149中5.4b的要求。

▲20切除器电气安全性能满足GB9706.1、GB 9706.218标准中相关条款的要求。

▲21切除器环境要求满足GB/T14710的规定。

配置要求
  电动子宫切除器
序号
产品名称
规格
数量
单位
备注
1
子宫小抓钳
Ф5x420mm
1
把
2

子宫大抓钳
Ф10x420mm
1
把
3

阴式切除刀管
Ф18x320mm
1
套
4

阴式切除刀管
Ф15x320mm
1
套
5

腹式切除刀管
Ф18x320mm
1
支
6

腹式切除刀管
Ф15x320mm
1
支
7

穿刺套管
Ф18x95mm
1
只
8

穿刺套管
Ф15x95mm
1
只
9

肌瘤钻
Ф5x420mm
1
把
10

肌瘤钻
Ф10x420mm
1
把
11

扩张器
Ф18-Ф10mm
1
把
12

扩张器
Ф15-Ф10mm
1
把
13

转换器
Ф18-Ф10mm
1
只
14

转换器
Ф15-Ф10mm
1
只
15

量棒
Ф5x500mm
1
支
16

子宫穿刺针
Ф5x330mm
1
支
17

推结器
Ф5x330mm
1
支
18

引导棒
Ф10x330mm
1
支
19

双头剥离器
Ф10x330mm
1
支
20

可调宫颈钳
1
把
21

宫颈钳
1
把
22

简易举宫器
1
把
23

切除器电动马达
1
只
24

马达连线
1
支
25

切除器操纵手柄
1
只
26

控制箱
1
台
26
件
是否需要配套封闭式耗材（□是、☑否）。封闭式耗材，其价格不得超过收费标准的   ％。
招标参数中：“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。“▲”号条款为重要技术参数，若有“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但调整后的设备整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。
三、采购实施计划（包括供应商资格条件、项目实施要求、验收付款条件等）：
1、质保期  2  年（如质保期要求超过所投设备使用年限，则质保期=所投设备使用年限）。质保期内，出现故障时，2小时内响应，12小时内到达现场维修，24小时内未能修复时提供备用设备。
2、所投设备使用年限为 ≥5  年（投标人自报）。
3、本次采购为国产设备，所投设备的生产日期距离到货之日，不得超过  6个月   。
4、其他按常规医疗设备采购项目实施。

四、其他要求：
论证人员签名（不少于三人）：
                                                       2026年 09 月 03 日
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